高档彩色多普勒超声波诊断仪（肌骨）采购设备需求

- 总体要求：

  - 主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展全面的临床应用需求。

  - 投标设备要求为2024年或之后最新注册产品

  - 投标设备要求具有国家药监局NMPA三类注册证

- 技术要求：

- 主要规格及系统概述：

- ≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率≥1920×1080，采用灵活可调节支撑臂

- 采用集束精准发射技术、脉冲优化处理技术和海量并行处理技术

- 超薄超声切面成像技术，可进行薄、厚超声切面的控制调节，灰阶和彩色模式的超声切面厚度可分别独立调节

- 全域动态聚焦技术

- 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速

- 组织谐波成像，≥3种不同方式的组织谐波成像技术

- 局部高分辨率显示技术，提高感兴趣区域的二维图像的细节分辨率

- 空间复合成像技术，多级可调

- 高精细血流成像技术，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量

- 斑点噪声抑制技术，消除噪声伪像，增强边缘显示，逐级可调

- 智能化图像一键优化技术，可应用在二维、多普勒及造影剂谐波成像等多种模式

- 组织多普勒成像，支持相控阵探头和凸阵探头

- 穿刺针增强显示功能，可独立调整穿刺针的显示增益，清晰显示穿刺路径

- 超微细血流成像，清晰显示超微细血流及低速血流信号，具有速度范围彩色标尺显示，彩色标尺最低显示≤0.2cm/s

- 超微细血流灌注定量分析，可进行血管指数VI测量，计算血流像素比和面积比

- 具有剪切波弹性成像技术，支持动态成像和静态成像，具有精确质控技术，支持三维剪切波成像模式或具备囊实性结构鉴别弹性成像技术。（提供证明材料）

- 超声造影成像技术，并支持配置的全部探头

- 造影成像微血管成像技术，具有常规和彩色时间编码两种表达方式

- 超声造影低机械指数模式下微血管成像技术，表达组织和病灶的血管架构，实现三维成像

- 造影定量分析技术，拟合曲线，分析参数达到6个

- 声衰减成像功能，可对肝脏组织的声衰减系数进行测量及可视化显示。

- 2.2测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）：

- 一般测量

- 心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型）

- 妇、产科测量与分析

- 血管血流测量与分析

- 血管内中膜自动测量

- 颈后透明层自动测量

- 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度

- 输入/输出信号：输入：S-VHS、RGB彩色视频；输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI、USB接口，USB接口≥5个

- 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

- 图像管理与记录装置：

- 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式（BMP/ JPEG/MPEG-4/ WMV9/DICOM等）静态及动态图像的存储

- 支持原始数据存储（RAW DATA）

- 存储：双硬盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD两种方式。SSD 容量≥256 GB；HDD容量≥1T

- 系统通用功能：

- ≥12英寸彩色液晶触摸屏，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节

- 监视器上具有操作导航功能

- 操作控制台可上下左右自由调节

- 激活成像探头接口≥4个，互通互用

- 系统最大成像深度≥50cm（提供证明材料）

- 探头规格：

- 性能：超宽频带变频探头，支持单晶体探头

- 系统支持L型探头的最高显示频率≥22MHz

- 全部配置探头支持超微血流血流成像技术

- 系统支持电子矩阵容积探头，可实现心脏实时三维成像

- 系统支持专用穿刺探头

- 超宽频带线阵探头：曲棍球杆式，频率范围9.0-22.0MHz,成像宽度≤27mm（附图说明）

- 凸阵探头：频率范围1.8-6.2MHz，可视频率可调频率≥6个

- 高频线阵探头：频率范围5-18MHz，可视频率可调频率≥6个

- 超高频线阵探头：频率范围8.8-24MHz，，最高显示频率达到24MHz，（附图说明）

- 二维灰阶成像主要参数：

- 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit

- 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

- 并行多倍信号接收技术

- 扫描线：每帧线密度≥512超声线（线阵探头）

- 回放重现：灰阶图像回放≥900幅，回放时间≥60秒

- 增益调节：深度方向采用硬件和软件双模式进行STC（DGC）调节，分段≥8

- 横向增益采用软件STC调节，分段≥6另备超微浅表探头

- 频谱多普勒：

- 方式：脉冲波多普勒PWD；HPRF PWD；连续波多普勒CWD

- 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能

- 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节

- 最大测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s；CWD：最大血流速度≥22.0m/s

- 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）

- 电影回放时间：≥90秒

- 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm；分级可调

- 彩色多普勒：

- 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

- 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像

- 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

- 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

- 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

- 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s

- 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm

- 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率独立可调

- 配置要求（提供承诺函）

- 超声主机：1台

- 宽频带线阵探头：1把

- 凸阵探头：1把

- 高频线阵探头：1把

- 超高频线阵探头：1把

- 全自动超声诊断床：1张

- 图文工作站（CPU≥双核i5；硬盘≥1T；内存≥8G；液晶显示器≥21英寸；采集卡；采集器)：1台

- UPS电源（续航≥0.5h）：1台

- 工作桌椅：1套

- 台商务要求：

- 整机原厂质保期（含探头）≥3年（投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书）。

- 投标人承诺：所有设备如有需要，对医院开放数据端口；确保数据安全，保证医院数据不外泄，不做他用；负责与医院HIS、LIS、PACS、院内体检系统等信息系统连接，与之相关的所有费用均已包含在投标报价中。

- 安装验收：按照医院验收制度流程及合同要求。投标人负责所有设备安装及安装所需辅材、人工费、运输费、技术设计费等，采购人不再另外支付费用，保证设备的出厂日期离设备到医院的验收日期在六个月

- 技术参数中≥8个非星号负偏离或≥1个星号负偏离视为非实质性响应。投标设备必须提供产品技术白皮书，否则视为非实质性响应。

- 售后服务要求：按照医院相关制度及合同要求提供售后服务。

交货期：签订合同后，接到采购人发货通知后国产设备一个月内到货