彩色多普勒超声诊断系统（术中）招标要求

- 设备名称：彩色多普勒超声诊断系统（术中）

- 技术参数要求：

- 用途：术中、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、盆底及其它的数字化彩色多普勒超声诊断系统；

- ≥21寸高分辨率医用液晶显示器，≥13寸彩色液晶触摸屏,触摸屏可独立调整角度

- 控制面板可升降、旋转

- 主机探头接口≥4个，全激活、大小一致、互通互用

- 提供数字波束形成器

- 提供数字化全程动态聚焦

- 提供二维灰阶成像单元

- 提供谐波成像单元

- 提供彩色多普勒成像单元

- 提供频谱多普勒成像单元

- 提供组织多普勒成像单元

- 支持工作流协议，支持自定义设置，根据预设流程可自动添加注释、体标及自动激活测量等。

- 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面

- 提供弹性成像功能，具备压力曲线显示，组织弹性测量分析功能

- 提供造影成像单元，支持腹部造影、浅表造影、腔内造影成像

- 可与斑点噪声抑制技术结合使用

- 具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节

- 造影连续采集时间最长≥9分钟

- 造影图像和组织图像的位置可以进行互换

- 实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行

- 灌注时间成像技术，可显示组织内血流灌注的时间先后信息

- 造影和组织混合成像模式，将造影图像和组织图像混合显示。

- 造影时间强度曲线定量分析，支持≥8条TIC曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数

- 提供空间复合成像技术

- 扩展成像≥2档可调

- 提供二维/彩色双实时对比成像

- 提供一键优化功能，支持独立按键操作，支持二维、彩色及频谱模式等

- 提供穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度

- 测量/分析和报告

- 常规测量软件包

- 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

- 彩色血流剖面图，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调

- 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

- 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

- 电影回放及原始数据处理

- 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放

- 内置超声工作站：双硬盘，容量≥2T，图像存储，电影回放重现单元≥600s

- 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

- 多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出

- 支持图像一键存储到本地及USB外设

- 连通性要求

- 具有DICOM 3.0功能

- 主机内置USB接口≥5个

- 具有无线数据传输功能

- 具有图像秒传功能，支持将临床图像从超声设备一键上传至PC端

- 具有远程会诊功能，支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面

- 具备DVI、Video、S-Video接口

- 系统技术参数及要求

- 二维灰阶成像单元

- 基波≥4段变频，谐波≥4段变频

- 焦点个数：≥10个

- 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称。

- 最大显示深度：≥39cm

- 动态范围: ≥275，可视可调

- 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节。

- 彩色多普勒成像单元

- 包括速度、能量、方向能量显示等

- 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°

- 智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转

- 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，显示末梢血流的动态情况，具备独立按键

- 立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像CFM的基础上，增加血流的立体感呈现，其显示方式更加接近人眼所视的立体效果

- 微细血流成像：有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，具备独立按键

- 频谱多普勒成像单元

- 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

- 取样容积：1-20mm

- 零位移动：≥15 级

- 探头规格：

- 线阵腹腔镜探头，探头先端扫描阵列可≥4方向弯曲，最大弯曲角度≥90°，扫查宽度≥38mm，探头频率最低频率≤3MHZ,最高频率≥15MHZ，适用于12mm戳卡（管鞘）。

- 超宽频带凸阵扫查探头，频率范围1-7MHz

- 设备使用年限≥10年（提供设备铭牌照片）

- 可选配探头类型：单晶体凸阵探头、线阵探头、腹部宽频凸阵探头、血管浅表探头、单晶体相控阵探头、腔内凸阵探头、双平面/阴直两用探头、超高频线阵探头、高频线阵探头、小器官浅表探头、小微凸探头、单晶体腹部容积探头、腔内容积探头等。

- 项目标准配置要求：

- 台式超声主机：1台

- 腹腔镜超声探头：7把

- 超宽频带凸阵探头:1把

- 探头灭菌盒：7个

- 商务要求：

- 整机质保期（含探头）≥5年（投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书）。

- 投标人承诺：所有设备如有需要，对医院开放数据端口；确保数据安全，保证医院数据不外泄，不做他用；负责与医院HIS、LIS、PACS、院内体检系统等信息系统连接，与之相关的所有费用均已包含在投标报价中。

- 安装验收：按照医院验收制度流程及合同要求。投标人负责所有设备安装及安装所需辅材、人工费、运输费、技术设计费等，采购人不再另外支付费用，保证设备的出厂日期离设备到医院的验收日期在六个月内。

- 技术参数中≥5个非星号负偏离或≥1个星号负偏离视为非实质性响应。投标设备必须提供产品技术白皮书，否则视为非实质性响应。

- 售后服务要求：按照医院相关制度及合同要求提供售后服务。

- 交货期：签订合同后，接到采购人发货通知后国产设备一个月内到货。