大孔径24排CT采购需求

- 一、采购项目名称：大孔径定位CT（大孔径CT模拟定位机）

二、采购预算/数量

三、所有参数不得负偏离。

四、用途的简要说明：

用于放疗前的患者定位和影像获取的诊断和相关科研，模拟定位CT需要采用为放疗科专门设计的大孔径CT机，以便容纳放疗定位中使用的各种专用定位辅助装置，如乳腺托架、腹板等，以满足放疗定位所有特殊体位的扫描要求。此外，模拟定位CT还需要安装三维激光灯定位系统，以确保患者在模拟扫描和实际放疗时保持相同的体位和姿势，从而提高放疗的精准度。

- 五、资格条件：

1、基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

备注：符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格。

2、特定资格条件：

（1）所投产品如纳入医疗器械管理的，供应商必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营企业许可证复印件；

（2）所投产品如纳入医疗器械管理的，该设备必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证（一类）或医疗器械注册证（二、三类）复印件。

- 六、技术规格、参数与要求（含技术文件、图纸、标准、货物工作条件、环境要求等）

1.1. 机架系统

1.1.1 机架物理孔径≥80cm

1.1.2 滑环类型：低压滑环

1.1.3 数据传输方式：射频信号传递

1.1.4 探测器类型：各厂家提供最先进探测器技术。

1.1.5 探测器物理排数≥24排

1.1.6 每排探测器物理通道个数≥800个

1.1.7 探测器Z轴在等中心覆盖宽度≥20mm

1.1.8 冷却方式：风冷或水冷

1.2. 扫描床

1.2.1 床面水平移动范围≥160cm

1.2.2 最大扫描范围≥1350mm

1.2.3 床面最大水平移动速度≥120mm/秒

1.2.4 床面垂直升降范围≥42cm

1.2.5 最大垂直移床速度≥28mm/秒

1.2.6 床面最大承重≥240KG（符合AAPM-TG66放疗标准条件下）

1.2.7 提供放疗专用碳纤维模拟定位平板床面

1.2.8 水平进床精度≤1mm

1.2.9 垂直升降精度≤1mm

1.3. X线系统

1.3.1 高压发生率功率(非等效）≥75KW

1.3.2 球管热容量（非等效值）≥7MHU

1.3.3 球管阳极最大散热率（非等效）≥1600KHu/分钟

1.3.4 球管小焦点：≤0.8×1.0mm

1.3.5 球管大焦点：≤1.0×1.2mm

1.3.6 最大球管电流（非等效）：≥650mA

1.3.7 最大球管电压≥140KV

1.3.8 最小球管电压≤80KV

1.3.9 电压可调节档位≥4档

1.3.10 球管保用时间：≥1年

1.4. 控制台

1.4.1 控制台：提供最新版本控制台

1.4.2 控制台内存≥16GB

1.4.3 图像存储量：≥400,000幅

1.4.4 液晶超薄平面显示器≥19寸： 分辨率≥1280X1024

1.4.5 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行

1.4.6 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输

1.4.7 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务

1.4.8 图像光盘存储系统CD-RW（DICOM兼容）

1.4.9 提供厂家最新影像迭代重建算法，并请说明；

1.4.10 可以独立完成MPR，SSD，MIP三维容积等重建功能

1.5. 扫描参数

1.5.1 快扫描速度：≤0.5sec/360°

1.5.2 每360°扫描成像速度：≥16层图像/360°

1.5.3 32层扫描模式下最薄螺旋扫描层厚：≤0.625mm

1.5.4 图像重建速度：≥23幅/秒（512×512矩阵）

1.5.5 最大真实扫描视野：≥50cm

1.5.6 最大显示野EFOV≥70cm

1.5.7 最小显示视野：≤5cm

1.5.8 图像重建矩阵：≥1024×1024

1.5.9 单次螺旋连续扫描时间：≥120秒

1.5.10 提供快速扫描协议集成方案

1.5.11 肺部等组织结构的范围自动识别，将剂量降到最低

1.6. 图像质量

1.6.1 空间分辨率(10%MTF)：≥13 LP/cm

1.6.2 低密度分辨率：≤5mm@0.3%≤12mGy, 20cm体模

1.6.3 CT值范围：－1024到＋30000

1.7. 临床应用技术

1.7.1 MPR，曲面重建MPR (Curved MPR)

1.7.2 具备三维软件

1.7.3 射线投影显示功能

1.7.4 三维容积测量评估功能

1.7.5 三维容积漫游软件和组织器官的彩色容积重建与显示

1.7.6 容积透明重建功能

1.7.7 最大密度投影成像

1.7.8 最小密度投影成像

1.7.9 多平面容积重建成像

1.7.10 造影剂自动跟踪功能

1.7.11 儿童低剂量功能

1.7.12 最新微幅射影像重建功能

1.7.13 四维及门控扫描相关功能

1.7.14 放疗模拟定位功能

1.7.15 提供危及器官自动勾画功能

1.7.16 自动勾画端口不限制加速器联通数量

1.8. 呼吸门控扫描,要求能够实现4D CT扫描功能

1.8.1 提供呼吸门控绑带及所有4D接口，可实施4DCT采集，并说明具体解决方案

1.8.2 可基于呼吸幅度和呼吸相位，重建4D动态电影、最大密度投影、最小密度投影及平均密度投影图像

1.8.3 4D扫描最长连续扫描时间≥120s

1.9. 提供基于光学体表成像的呼吸门控系统软硬件以及接口（费用包含在投标总价中）：

1.9.1 能进行标准数据传输(包括DICOM文件传输)；

1.9.2 能与主流计划系统(Eclipse、Pinnacle、 RayStation、 Monaco等)进行完整数据的传输

1.10. 质控模体

1.10.1 提供配套CT模拟定位设备校准专用模体，模体分头部和体部单独设计

1.10.2 可校准CT值准确性

1.10.3 可测试CT影像质量

1.10.4 可校准内置激光灯和扫描平面一致性

1.10.5 可测试外部定位激光精度

1.10.6 可测试治疗床水平度

1.10.7 可测试治疗床扫描图像时的走位精度

1.10.8 提供配套CT质控软件，并可自动生成检测报告

1.11. 放疗体位固定装置

1.11.1 兼容性要求：满足CT模拟定位及放疗实施同一体位固定要求

1.11.2 一体化多功能固定架1套

1.11.2.1 材质：全碳素纤维

1.11.2.2 长度：≥124cm，宽度：≥54cm

1.11.2.3 用于头颈部、颈胸部、乳腺、体部仰卧体位固定

1.11.2.4 适配SRS体架膜片耗材包20套，适配多功能体架压腹定位膜(加气囊）20张

1.11.3 手臂支撑架2个

1.11.3.1 主要材质：碳纤维底板

1.11.4 俯卧盆腔泡棉组件4套（其中至少1套为核磁兼容材质）

1.11.4.1 材质：工程塑料+EVA泡绵

1.11.5 腿部支撑装置2个

1.11.5.1 由有机玻璃底板及膝部软垫组成

1.11.6 头部立体定向固定组件2套

1.11.6.1 其中主体为碳纤维材质

1.11.6.3 每套固定组件配置包含：SRS头架+头枕一个+可更换边框一个

1.11.7 SBRT专用固定装置1套

1.11.7.1 底板为碳纤维材质，用于SBRT定位和治疗实施体位固定

1.11.7.2 配置胸部、腿部弓形尺和压腹装置等，卡扣式拆装设计，四档高度可调

1.11.8 S型碳纤维一体化固定架1套

1.11.8.1 适用于全身固定，底座为碳纤维材质

1.11.8.2 长度≥125cm，肩部宽≥61cm；体部宽≥50cm

1.12. 第三方产品

1.12.1. 配置激光定位系统1套

1.12.1.1 激光灯源≥5个，灯源可移动

1.12.1.2 定位精度：≤±0.1mm

1.12.1.3 激光线颜色：红色或绿色

1.12.1.4 具备自动调整和自动校准功能

1.12.1.5 移动距离≥540mm

1.12.2 配置原厂TG66碳纤维床板 1套

1.12.3 配置专用CT激光灯质控模体TG66模体 1套

1.12.4 配备高压注射器1台

1.12.4.1 信号传输：无线蓝牙或有线传输；

1.12.4.2 注射速度：≥0.1-10mL/s，增量0.1mL/s；

1.12.4.3 针筒容量：≥150 mL；

1.12.4.4 实时/历史压力检测

1.12.4.5 一键式激活自动吸药功能

1.12.4.6 针筒保温

1.12.4.7 角度安全监测

1.12.4.8 造影剂用量/余量显示

1.12.5 示波仪1套

1.12.6 空盒气压表1套

1.12.7 温湿度计1套

1.12.8 水平尺1把

1.12.9 恒温水箱1台

1.12.10 场地报警仪1台

1.12.11 制膜工具1套

1.12.12 膀胱容量测量仪1套

1.12.13 放疗专用图章1套

1.12.14 标记铅粒10盒

1.12.15 定位专用防水防脱色记号笔50盒

1.12.16 专用操作台和专用操作椅2套

1.12.17 防护设备（铅衣、铅围裙、铅帽、铅围脖、铅眼镜等） 2套

1.12.18 ≥30分钟的主控系统不间断电源1台

2.1 具备放疗模拟定位功能，提供注册证佐证：注册证适用范围有“放疗模拟定位”或“图像可用于放射治疗的模拟和计划”“可为放疗计划提供图像”相关内容；且设备需具备合法销售的有关文件，具备NMPA、FDA和CE认证。

2.2 能实现三维和四维CT定位扫描及重建。

2.3 CT核心部件(球管、探测器）与CT机为同品牌研发生产。（注：以下两项需同时提供：1.提供相关部件品牌清单。2.提供所投设备测试报告或产品彩页或说明书或官网截图及链接，且所提供的证明材料需明确包含且符合本条款内容，否则视为投标人未实质性响应本条款。）

2.4 设备应具有良好的兼容性，能很好与瓦里安或医科达加速器，Eclipse计划系统或Monaco计划系统和ARIA放疗网络配套，与国际标准信息传输协议（如DICOM3.0，DICOM RT，HL7等）兼容。

2.5 提供并开放连接第三方呼吸门控系统包括光学体表的软硬件接口，包括但不限于：VARIAN RPM、VARIAN RGSC、C-RAD Sentinel，AlignRT，医科达ABC等实现呼吸关联成像。

七、安装调试及技术服务要求：

1、本项目为交钥匙工程，中标人须遵循国家现行相关验收标准,安全规范及防护要求，完成设备正常运行的资格条件、放射防护屏蔽、水电网照明等配套，该项内容所产生的一切费用包含在投标总价中，采购人不再额外支付任何费用。

2、中标人派人安装，负责调试。在接到采购人通知后7日内到达采购人指定安装地点，中标人安装调试设备各项技术性能、指标必须达到招标文件、购销合同（包括相关附件）和技术文件规定的要求，设备的安装，调试和验收必须符合中国和国际通行的有关规定和标准，并由使用单位等部门签署安装验收报告后方可生效。

八、售后服务要求:

- 1、提供仪器安装、调试，安装调试时提供现场演示操作、数据处理等培训；

- 2、质保期：整机（含球管）保修≥3年（安装验收合格后计算）。（投标人需提供承诺函，合同签订前须向采购人提供所投设备原厂维保承诺函）

- 3、质保期后，终身维修，提供原厂零部件供应；

- 4、维修响应时间：设备出现问题投标人应在2小时内响应，提供技术支持；省内24小时内到达现场维修，开机率≥95％（按日历日计算）；

- 5、每年定期回访巡检及维护保养2次以上。

- 九、商务条款

- 1、交货时间：合同签订约定时间内；

- 2、交货地点：采购人指定地点；

- 3、付款方式：合同签订后，中标人15个工作日内提供合同金额70%的银行保函给予采购人，采购人即支付70%合同金额，设备安装验收合格后，采购人退回中标人银行保函，按付款流程及双方合同约定支付至合同金额的95%款项，余款5%在验收合格使用一年后保修期内分批次支付。