# 超高端全身彩色多普勒超声系统

# 采购需求

一、设备名称：超高端全身彩色多普勒超声系统

二 用途说明

2.1全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用和相关科研为主。

2.2要求所投产品型号的超声主机具备国家三类医疗器械注册证（提供注册证证明文件），要求投标人所投产品为该品牌最高端全身机型，并提供承诺函说明。

2.3主机使用年限≥10年

三 物理规格及人机交互要求

3.1显示器要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥1920*1080，可上下移动、左右旋转、前后移动。

3.2液晶触摸屏要求：≥12英寸彩色触摸屏

3.3触摸屏可显示使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式

3.4操作面板具有4向独立的调节功能（即电动上下升降、左右旋转），方便操作者进行操作。

3.5探头接口数量≥4个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。

3.6配置内置电池

四 先进成像技术

4.1数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

4.2宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调

4.3斑点噪声抑制技术：多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术

4.4多角度扫描空间复合成像技术

4.5声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

4.6支持≥2种放大模式

4.7扩展成像技术：凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

4.8一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。

4.9二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥20度。

4.10频谱多普勒成像，连续多普勒成像可支持连续多普勒成像。

4.11超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力。

4.12智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度。

4.13穿刺针增强显示功能，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率。

4.14解剖M型模式，360度自由旋转。

4.15支持当前实时超声图像与历史保存的DICOM 格式CT/MRI/ 钼钯/X 光/ 超声图像
进行比较, 同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

五 高级成像功能

5.1造影成像

5.1.1造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头

5.1.2支持微血管造影增强

5.1.3支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上；

5.1.4支持实时显示组织图像和造影图像。

5.1.5具有双计时器

5.1.6支持向后存储≥8分钟电影

5.1.7造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

5.2应变式弹性成像

5.2.1应变式弹性成像支持：线阵探头、腔内探头。

5.2.2具有压力补偿技术，用于减少深部组织的伪像，增加整场图像的均匀度。

5.2.3具有压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看

5.2.4支持应变、应变率的测量

5.3剪切波弹性成像

5.3.1支持探头：凸阵探头、线阵探头

5.3.2支持二维实时剪切波弹性成像 提供定量的组织硬度信息。

5.3.3实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调

5.3.4弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s）等定量数据

5.3.5实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像。

5.3.6具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析。

5.3.7具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

5.3.8支持可信度图显示，运动稳定性指数显示

5.4宽景成像

5.4.1宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、容积探头

5.4.2支持二维宽景

5.4.3自动检测宽景成像时探头的扫描方向

5.4.4支持对宽景成像过程进行回访，成像后的图像可旋转及测量

5.4.5宽景成像拼接长度≥100cm

5.5多参数联合分析功能

5.5.1支持不同成像技术实时在同一切面同屏诊断和联合定量分析。

5.5.2可联合分析：应变弹性，剪切波弹性，声衰减等多个参数。

5.6心血管成像

5.6.1支持组织多普勒速度成像：具备组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织M型成像四种模式

5.6.2全自动左心射血分数的测量，具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值

5.7 3D/4D

5.7.1支持3D/4D模块：支持3D/4D成像；容积图像支持斑点噪声抑制

5.7.2可基于3D容积数据实现不同临床场景的识别和差异化应用的场景化容积扫描功能，包括3D模式下的场景识别（脊椎、颅脑、长骨、面部；子宫内膜、卵巢、盆腔、肛管等），实现容积成像及优化等。

5.7.3支持盆底超声解决方案，支持前中后盆腔2D测量，支持肛提肌裂孔评估，支持肛提肌横断面评估，支持肛门括约肌断层成像。

5.7.4支持卵巢卵泡在2D或3D模式下的识别和测量。

5.7.5支持子宫内膜成像与容积分析功能，可获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值。

六 测量分析和报告

6.1全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科

6.2测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长

6.3血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括平均值

6.4小儿髋关节测量功能，超声主机可识别组织结构，计算α角,β角

6.5操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。

七 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

7.2原始数据处理，最大可进行32项参数调节

7.3支持导出数字化图像格式

7.4支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

7.5支持高性能固态硬盘存储≥1TB

7.6支持外部USB 移动存储

八 系统技术参数及要求

8.1.二维灰阶模式

8.1.1最大显示深度:≥55cm

8.1.2动态范围:≥320 dB

8.1.3TGC增益补偿: ≥8段

8.1.4LGC侧向增益补偿: ≥8段

8.1.5成人腹部凸阵探头扫描角度:≥70度

8.1.6腔内探头扫描角度:≥164度

8.1.7成人心脏相控阵探头扫描角度≥90度

8.1.8电影回放：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

8.2彩色多普勒成像

8.2.1显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW

8.2.2取样框偏转: ≥±20度

8.2.3支持速度、速度方差、能量、方向能量显示

8.2.4支持立体血流显示

8.3频谱多普勒模式

8.3.1 显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW，B/CW

8.3.2 频谱多普勒频率≥ 3 段

8.3.3最大速度: PW血流速度≥10m/s，CW血流速度: ≥20m/s

8.3.4最小速度: ≤1mm /s

8.3.5 PW取样容积: 0.5-20mm

8.3.6 PW偏转角度: ≥±20度

九 连通性要求

9.1支持网络连接

9.2支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告

十 探头规格

10.1可选配探头类型：单晶体腹部凸阵探头、线阵浅表探头、单晶体血管浅表探头、单晶体相控阵探头、腔内凸阵探头、双平面/阴直两用探头、超高频线阵探头、高频线阵探头、小微凸探头、腹部容积探头、腔内容积探头

10.2线阵探头阵元数≥1000

10.3单晶体腹部凸阵探头频率：1.0-5.0 MHz

10.4线阵浅表探头频率：4.0-15.0 MHz

10.5腔内凸阵探头频率:  3.0-9.0 MHz

10.6单晶体相控阵探头频率：1.5-4.5MHZ

10.7 双平面探头频率/阴直两用探头：4.0-10.0 MHz

10.8 高频线阵探头频率：6.0-15.0 MHz

10.9 超高频线阵探头频率：8.5-22.0 MHz

10.10 单晶体血管浅表探头频率：3.0-10.0 MHz

10.11 小微凸探头频率：3.0-11.0 MHz

10.12 腹部容积探头频率：2.0-8.0 MHz

10.13 腔内容积探头频率：3.0-9.0 MHz

十一 外设和附件及其他要求

11.1耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调

11.2 质保期：≥6年（整机）（安装验收合格后计算）。（投标人需提供承诺函，合同签订前须向采购人提供所投设备原厂维保承诺函）

十二 配置要求

12.1 主机含技术要求软件一套

12.2 探头标配七把，单晶体血管浅表探头、线阵浅表探头，单晶体相控阵探头，腔内凸阵探头，单晶体腹部凸阵探头，双平面/阴直两用探头，腔内容积探头，腹部容积探头，小微凸探头，超高频线阵探头，高频线阵探头十一选七。

12.3图文工作站（含图文输出设备），高清采集卡、稳压电源，超声诊断床，诊断椅，并负责接入院方在用超声网络系统。费用包含在投标总价内。

- 商务要求

13.1 设备到达指定科室后，厂家应派技术人员到现场安装、调试直至合格。

13.2 技术培训

13.2.1 培训内容：主要包括设备的结构、工作原理、控制模式等理论培训及设备安全操作规程、现场操作、设备的维护保养工作、设备运行参数调整、设备故障排除、事故应急措施等内容。

13.2.2 培训形式：现场授课及现场指导

13.2.3 培训人数：操作人员不少于5名、管理人员不少于2名及维修人员不少于2名

13.2.4 培训时间：不少于3 天

13.2.5 培训费用：费用包含在投标价内

13.2.6 培训效果：人员经过培训，能完全胜任所承担的工作，确保设备安全可靠的运行。主要能达到以下目标：

（1） 了解设备构造、设备运行原理等内容；

（2） 掌握设备操作规程、设备维护保养方法、设备运行参数调整等；

（3） 掌握设备一般性故障的诊断、定位和排除方法等。

13.3 供应商应提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并提供完整的技术资料一套，包括操作手册，维修手册等。

13.4 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并加盖投标人公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

13.5 投标文件对于实质响应条款、采购需求文件有要求的条款投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料（加盖投标人公章），未备注要求的则应提交条款4规定的技术支持资料加盖投标人公章。未按要求提供的，或与证明文件或指定的证明材料不符的视同负偏离。

13.6 售后服务承诺：

（1）质量保证期内，供应商应提供及时，高效的售后服务。

（2）维修机构：所投设备有相应维修机构，有专业维修人员，提供详细地址与电话；

（3）响应时间：要求供应商在接到维修要求后2小时内响应，省内24小时内工程师到达现场，如一时无法修复的设备，供应商则应提供备用机供采购人临床使用。

（4）备件和零配件：所投设备在中国境内设置有相应的备件库或零配件库，并承诺的设备使用寿命期内（≥10年），供应商应保证采购人对设备的零配件、易损件的供应。维修需更换零配件时，零配件保证于15个工作日内到位。

（5）如有专用工具，中标人应向招标人提供设备安装、维修等专用工具。

（6）提供软件版本终身升级服务（费用包含在投标价中）。

（7）每年定期回访巡检及维护保养2次以上。

（8）质量保证期结束后，供应商有责任对采购人的设备提供良好优惠的维修服务。