临床科研型超高端能量CT招标技术参数及商务要求

一、本包医疗设备用于放射影像科。

二、设备名称及数量：

1.1 临床科研型超高端能量CT（含辅助配套设备）

1.2 预算：

三、功能说明、技术参数及其配置要求：

供应商所提供的货物须符合相应的国家及行业技术标准要求配置，所有参数及要求不得负偏离。

（一）总体要求

1、各厂家提供最新、最高端型号的超高端CT一套，各厂家所投型号首次注册时间应为2022年11月20日之后(提供NMPA注册证及相关证明材料)

2、为保证投标产品的稳定性，投标品牌应具备CT核心部件（球管，高压发生器，探测器）自主生产能力（提供其中一款CT型号检测报告证明，不限CT型号）

（二）技术要求

1. 	数据采集系统

1.1. 	探测器类型：提供最新探测器技术，Gemstone探测器须采用256排×0.625mm；固态稀土陶瓷探测器须采用320排×0.5mm或双源探测器技术96排×0.6mm或立体双层探测器128排×0.625mm探测器技术（提供原厂技术白皮书证明，并加盖供应商公章）

1.2. 	探测器物理排数：等距单源探测器排数≥256排且必须具备深度学习图像重建算法；或双源探测器排数≥2×96排且搭载Fast 3D天眼达尔文平台；或双层立体探测器≥2×128排且水平床移动速度≥600mm/s（提供Datasheet证明）

1.3. 	单圈扫描最大层数≥512层，或具备两套采集系统≥192层x2

1.4. 	探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）：单源CT≥16cm，双源CT≥5.76cm。

1.5. 	探测器总单元数≥176600个

1.6. 	探测器Z轴单元最小像素尺寸≤0.6mm

1.7. 	数据采样率≥4200view/圈

1.8. 	具备3D防散射栅格

2. 	球管和高压

2.1. 	球管阳极热容量≥30MHU

2.2. 	球管阳极散热率≥1697kHU/min

2.3. 	焦点个数≥3

2.4. 	最小焦点尺寸≤0.8mm x 0.9mm

2.5. 	最大焦点尺寸≤1.5mm x 1.6mm

2.6. 	高压发生器最大功率（非等效）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排且高压发生器功率≥108kW；或单源等距探测器排数≥320排且高压发生器功率≥100kW；或双源探测器≥96排×2且高压发生器总功率≥240kW；或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥120kW。

2.7. 	最低输出管电流≤10mA

2.8. 	最高输出管电流（不含等效概念）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排且最高输出管电流≥1250mA；或单源等距探测器排数≥320排且最高输出管电流≥833mA；或双源探测器≥96排×2且最高总输出管电流≥2000mA；或立体双层探测器≥128排×2且最高输出管电流≥1250mA。

2.9. 	管电流步进≤1mA

2.10. 	最长连续曝光时间≥100s

2.11. 	最低管电压≤80kV

2.12. 	最高管电压≥140kV

2.13. 	管电压可选档数≥4档

2.14. 	具备飞焦点技术

3. 	扫描机架

3.1. 	机架物理最快转速（非等效）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320且机架物理转速≤0.23s/圈；或单源等距探测器排数≥320排且机架物理转速≤0.275s/圈；或双源探测器≥96排×2且机架物理转速≤0.25s/圈；或立体双层探测器≥128排×2且机架物理转速≤0.27s/圈；（供应商须提供技术白皮书证明，加盖供应商公章）

3.2. 	机架完整（不拆外壳）的状态下，机架物理孔径：≥78cm (供应商须提供技术白皮书证明，加盖供应商公章)

3.3. 	机架倾斜角度≥±30°

3.4. 	焦点到探测器距离≥104cm

3.5. 	焦点到等中心点距离≥57cm

3.6. 	电磁直接驱动技术（非电机钢带驱动）：具备

3.7. 	低压滑环：具备

3.8. 	机架冷却方式：风冷或水冷

3.9. 	床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示

3.10. 	机架控制面板：具备

3.11. 	语音呼吸导航系统：具备

3.12. 	视觉呼吸导航系统：具备

3.13. 	内外激光定位灯：具备

4. 	扫描床

4.1. 	最大水平移动范围≥200cm

4.2. 	最大螺旋可扫描范围≥200cm

4.3. 	单源等距探测器排数256排≤排数＜320且最大水平移床速度≥440mm/s；或单源等距探测器排数≥320排且最大水平移床速度≥200mm/s；或双源探测器≥96排×2且最大水平移床速度≥730mm/s；或立体双层探测器≥128排×2且最大水平移床速度≥600mm/s；（供应商须提供技术白皮书证明，加盖供应商公章）

4.4. 	垂直升降最低位置≤50cm

4.5. 	垂直升降最高位置≥94cm

4.6. 	最大垂直升降速度≥40mm/s

4.7. 	水平定位精度≤±0.25mm

4.8. 	最大承重≥307kg

4.9. 	扫描床控制脚踏开关：脚踏开关可以操控床的水平移动和升降

4.10. 	一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者的CT检查：提供

4.11. 	一体化扫描床托盘架，方便患者随身物品放置：提供

4.12. 	一体化扫描床纸床单架：提供

4.13. 	一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备：提供

5. 	扫描导航系统

5.1. 	3D摄像采集系统：具备

5.2. 	患者上床后可智能识别全身位置：具备

5.3. 	可识别的患者体位种类≥8种

5.4. 	具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置

5.5. 	具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置

5.6. 	具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度

5.7. 	具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况

5.8. 	具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV

5.9. 	具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择

6. 	主控制台计算机系统

6.1. 主控台：计算机CPU≥8核；

6.2. 计算机内存≥32 GB；

6.3. 硬盘容量≥4 TB；

6.4. 图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）≥7,000,000幅；

6.5. 计算机操作系统为Windows 7或Windows 10。

7. 	重建计算机系统

7.1. 重建计算机：CPU≥32核；

7.2  内存≥96 GB；

7.3  硬盘容量≥4TB；

7.4  显示器尺寸≥24英寸；

7.5  显示器分辨率≥1920x1200；

7.6  支持CD/DVD读取和刻录；具备USB外置硬盘接口；提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询。

8. 	扫描和重建

8.1. 	单源单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥8cm或双源轴扫最大Z轴覆盖范围≥5.76cm

8.2. 	单源单圈轴扫采集层数≥512或双源单圈轴扫采集层数≥192×2

8.3. 	轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.275s

8.4. 	螺旋扫描最大Z轴准直≥5.76cm

8.5. 	单次螺旋连续扫描时间≥100s

8.6. 	螺旋扫描最大螺距≥2.0

8.7. 	螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.275s

8.8. 	提供轴扫和螺旋融合扫描功能

8.9. 	提供门控和非门控融合扫描功能

8.10. 	最薄扫描图像层厚≤0.6mm

8.11. 	最大扫描FOV≥50cm

8.12. 	双能量扫描最大FOV≥50cm

8.13. 	最大扩展重建FOV≥60cm

8.14. 	最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥512×512

8.15. 	图像显示矩阵≥1024x1024

8.16. 	最小CT值（非扩展）≤-1000HU

8.17. 	最大CT值（非扩展）≥8000HU

8.18. 	图像重建速度≥60幅/秒

8.19. 	具备宽体散射伪影校正算法

8.20. 	具备宽体锥束重建算法

8.21. 	具备单能扫描去金属伪影算法

9. 	图像质量

9.1. 	X-Y平面空间分辨率 MTF 0%≥22lp/cm

9.2. 	Z方向空间分辨率 MTF 0%≥20lp/cm

9.3. 	低对比度分辨率2mm@0.3%≤23mGy

10. 	    剂量控制方案

10.1. 	扫描剂量预估：提供

10.2. 	结构化剂量报告：提供

10.3. 	剂量监控和预警：提供

10.4. 	实时定位像：提供

10.5. 	3D智能管电流调制：提供

10.6. 	80kV低剂量扫描模式：提供

10.7. 	10mA肺部超低剂量扫描技术：提供

10.8. 	自动管电压推荐：提供

10.9. 	根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种

10.10. 	出厂儿童协议：提供

10.11. 	各厂家提供最新发布的高端迭代技术：西门子提供ADMIRE，GE提供TrueFedility,飞利浦提供iMR，联影提供Cardioboost，佳能提供AiCE，其他产家提供最新的；

11. 	临床应用软件

11.1. 	多平面重建（MPR）：提供

11.2. 	最大密度投影（MIP）：提供

11.3. 	最小密度投影（MinP）：提供

11.4. 	曲面重建（CPR）：提供

11.5. 	容积三维重建（VR）：提供

11.6. 	区域生长：提供

11.7. 	表面重建（SSD）：提供

11.8. 	提供多种容积三维重建模板：提供

11.9. 	三维仿真内窥镜显示功能：提供

11.10. 	图像剪影功能：提供

11.11. 	电影模式图像浏览功能：提供

11.12. 	组织裁剪功能：提供

11.13. 	可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供

11.14. 	可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供

11.15. 	多期增强扫描技术：提供

11.16. 	CTA血管造影技术：提供

11.17. 	CTU尿路造影技术：提供

11.18. 	造影剂自动跟踪技术：提供

11.19. 	小剂量团注跟踪测试技术：提供

11.20. 	脑出血测量技术：提供

11.21. 	脑容积测量技术：提供

12. 	心血管成像及高级后处理软件包

12.1. 	心脏扫描与图像重建技术：提供

12.1.1. 	心电门控技术及门控装置：提供

12.1.2. 	床旁心电图显示：提供

12.1.3. 	主控台心电图显示：提供

12.1.4. 	单心动周期冠脉成像技术：提供

12.1.5. 	单心动周期心功能成像技术：提供

12.1.6. 	胸痛三联一站式成像技术：提供

12.1.7. 	TAVI一站式成像技术：提供

12.1.8. 	心脑联合一站式成像技术：提供

12.1.9. 	前瞻式门控轴扫成像：提供

12.1.10. 	心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相：提供

12.1.11. 	回顾式螺旋扫描：提供

12.1.12. 	心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距：提供

12.1.13. 	自动心律不齐检测和曝光调整：提供

12.1.14. 	ECG自动管电流调制：提供

12.1.15. 	图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据：提供

12.1.16. 	最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相：提供

12.1.17. 	冠脉运动伪影校正技术：提供

12.1.18. 	针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件：提供

12.2. 	心血管高级后处理软件包：提供

12.2.1. 	冠脉分析支持多期相数据加载：提供

12.2.2. 	心脏自动分割：提供

12.2.3. 	腔室自动分割：提供

12.2.4. 	冠脉自动分割：提供

12.2.5. 	中心线自动提取：提供

12.2.6. 	中心线自动命名：提供

12.2.7. 	中心线编辑：提供

12.2.8. 	区域增长（血管，软组织）：提供

12.2.9. 	单点冠脉半自动提取：提供

12.2.10. 	多点冠脉半自动提取：提供

12.2.11. 	手动编辑：裁剪、橡皮擦：提供

12.2.12. 	狭窄近端远端距离测量 ：提供

12.2.13. 	管径轮廓编辑：提供

12.2.14. 	狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄程度）：提供

12.2.15. 	斑块半自动提取：提供

12.2.16. 	斑块成分分析（钙化、纤维、脂质）：提供

12.2.17. 	斑块结果编辑：提供

12.2.18. 	斑块参数统计：提供

12.2.19. 	虚拟血管内超声显示：提供

12.2.20. 	心功能分析支持多期相数据加载及查看：提供

12.2.21. 	瓣膜快速定位（二尖瓣，三尖瓣，主动脉瓣）：提供

12.2.22. 	腔室结果编辑：提供

12.2.23. 	长短轴编辑：提供

12.2.24. 	支持心室参数计算：包括左右心室ED/ES容积，每搏净流量，射血分数，心输出量，心脏指数

12.2.25. 	支持心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数

12.2.26. 	自动标记心肌：提供

12.2.27. 	牛眼图显示室壁运动位移、厚度：提供

12.2.28. 	电影播放心脏多时相运动：提供

12.2.29. 	标记并以伪彩区分钙化点：提供

12.2.30. 	钙化点修改，支持用户确认或重命名钙化点：提供

12.2.31. 	支持钙化点增加：提供

12.2.32. 	以质量积分计算钙化积分：提供

12.2.33. 	以agatston积分计算钙化积分：提供

12.2.34. 	以体积积分计算钙化积分：提供

12.2.35. 	支持快速保存功能，用户可以一键式的将冠脉VR MPR等截图按预设进行保存：提供

12.2.36. 	高级后处理结果一键发送到结构化报告：提供

13. 	灌注成像及高级后处理软件包

13.1. 	灌注扫描与图像重建技术：提供

13.1.1. 	无需动床的最大灌注扫描范围≥5.76cm

13.1.2. 	灌注采样最短间隔时间≤1s

13.1.3. 	灌注非等间隔采样功能：提供

13.1.4. 	支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像

13.2. 	脑部灌注分析软件包：提供

13.2.1. 	卒中协议：提供

13.2.2. 	肿瘤协议：提供

13.2.3. 	头部运动校正：提供

13.2.4. 	自动去骨分割：提供

13.2.5. 	自动脑脊液分割：提供

13.2.6. 	自动动静脉点选择：提供

13.2.7. 	同时支持手动选取动静脉点

13.2.8. 	血管抑制屏蔽不参与计算的血管：提供

13.2.9. 	支持自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示

13.2.10. 	支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数

13.2.11. 	自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供

13.2.12. 	自动生成中心线对称的ROI：提供

13.2.13. 	对称ROI对比统计分析：提供

13.2.14. 	根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算：提供

13.2.15. 	不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪：提供

13.2.16  机架可实现最大物理倾斜角度±30°颅脑扫描：提供

13.3. 	体灌注分析软件包：提供

13.3.1. 	肝脏灌注分析协议：提供

13.3.2. 	肺部灌注分析协议：提供

13.3.3. 	肿瘤灌注分析协议：提供

13.3.4. 	肾脏灌注分析协议：提供

13.3.5. 	胰腺灌注分析协议：提供

13.3.6. 	脾脏灌注分析协议：提供

13.3.7. 	子宫灌注分析协议：提供

13.3.8. 	运动校正：提供

13.3.9. 	自动/手动软组织分割：提供

13.3.10. 	自动肝动脉和门静脉选择：提供

13.3.11. 	同时支持手动定义肝动脉和门静脉：提供

13.3.12. 	血管抑制屏蔽不参与计算的血管：提供

13.3.13. 	支持自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP等灌注参数

13.3.14. 	支持自动计算ROI的面积、最大值、最小值、平均值和标准差

13.3.15. 	自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供

13.3.16. 	将参数图像和解剖图像进行3D 或2D 融合，直观显示灌注参数和解剖功能：提供

14. 	4D动态成像及高级后处理软件包

14.1. 	动态扫描与图像重建技术：提供

14.1.1. 	摇篮床动态扫描最大范围≥40cm

14.1.2. 	动态扫描非等间隔采样功能：提供

14.1.3. 	80kV动态成像：提供

14.2. 	4D动态分析软件包：提供

14.2.1. 	多期相数据运动校正：提供

14.2.2. 	选择多时刻点进行数据融合：提供

14.2.3. 	动态数据电影播放功能：提供

14.2.4. 	自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供

14.2.5. 	自动头部去骨：提供

14.2.6. 	自动体部去骨：提供

14.2.7. 	动静脉自动分离：提供

14.2.8. 	支持通过区域生长编辑血管：提供

15. 	能谱成像及高级后处理软件包

15.1. 	能谱扫描与重建技术：提供

15.2. 	无需动床最大能谱扫描范围≥5.76cm

15.3. 	虚拟单能量图像（40-190keV）：提供

15.4. 	最佳CNR图像：提供

15.5. 	混合增强图像：提供

15.6. 	基物质对图像：提供

15.7. 	有效原子序数图像：提供

15.8. 	电子密度图像：提供

15.9. 	虚拟平扫图像：提供

15.10. 	痛风尿酸成分分析：提供

15.11. 	结石成分分析：提供

15.12. 	能谱去金属伪影功能：提供

15.13. 	能谱曲线：提供

15.14. 	直方图分析工具：提供

15.15. 	散点图分析工具：提供

15.16. 	图像融合：将不同的功能图像进行融合显示，可设置不同的伪彩：提供

15.17. 	水肿识别功能：提供

15.18. 	脑出血/造影剂外渗鉴别功能

15.19. 	脑容积

15.20. 	肺结节分析功能

15.21. 	肺栓塞分析功能

15.22. 	碘含量测量功能

15.23. 	低keV下肝脏门静脉优化显像功能

15.24. 	低keV下肢动脉/下肢静脉优化显像功能

15.25. 	VRT显示功能

15.26. 	最快能量时间分辨率下的能谱成像扫描FOV≥50cm

15.27. 	肺结节分析功能：提供

15.28. 	肺栓塞分析功能：提供

15.29. 	软组织类MR成像：提供

15.30. 	甲状腺摄碘率定量分析功能：提供

15.31. 	绿色尿路造影成像：提供

15.32. 	下肢静脉优化显像功能：提供

15.33. 	放化疗疗效分析工具：提供

15.34. 	金属伪影消除工具：提供

15.35. 	曲线归一化比对工具：提供

15.36. 	甲状腺摄碘能力分析功能：提供

15.37. 	感兴趣区域能谱图像叠加功能：提供

15.38. 	三维重建功能：提供

15.39. 	成像 CTA直接去骨功能：提供

15.40. 	成像优化对比功能：提供

15.41. 	成像碘剂分布图：提供

15.42. 	碘剂摄取定量评估 ：提供

15.43. 	脑出血继发出血评估 ：提供

15.44. 	骨髓成像 ：提供

15.45. 	电子云密度分析：提供

15.46.	能量成像碘剂摄取定量评估

16. 	头颈部血管分析高级后处理软件包

16.1. 	头颈部血管一键提取，无需平扫数据：提供

16.2. 	头颈部DSA剪影去骨：提供

16.3. 	一键分割和提取动脉瘤：提供

16.4. 	动脉瘤体积、截面积、直径自动计算：提供

16.5. 	自动去除静脉窦：提供

16.6. 	支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑：提供

16.7. 	中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏：提供

16.8. 	支持对血管狭窄异常进行手动标记

16.9. 	支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率

16.10. 	支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度：提供

17. 	体部血管分析高级后处理软件包

17.1. 	体部血管一键提取，无需平扫数据：提供

17.2. 	泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道）：提供

17.3. 	探针手动去骨：提供

17.4. 	支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑

17.5. 	中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏：提供

17.6. 	支持对血管狭窄异常进行手动标记

17.7. 	支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率

17.8. 	支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度

17.9. 	一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告：提供

18. 	心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包

18.1. 	一站式提取多种血管并联合显示，包括头颈部血管、胸腹部血管、冠脉血管、多部位联合血管等：提供，在一个应用下可满足，无需切换多个应用

18.2. 	支持自动中心线提取和标识

18.3. 	支持多点中心线追踪

18.4. 	支持斑块分割和成分计算

18.5. 	支持血管狭窄异常标记和定量计算

18.6. 	支持心功能计算

18.7. 	支持心肌定量计算

18.8. 	支持主动脉瓣环平面自动定位

18.9. 	支持左右冠脉口自动定位

18.10. 	支持TAVR术前规划相关多参数计算：主动脉瓣环的长短径/面积、主动脉窦的长短径/面积、窦管连接处的长短径/面积、左心室流出道的长短径/面积、升主动脉的长短径/面积、左冠状窦至瓣环距离、右冠状窦至瓣环距离、股动脉位置和长度

18.11. 	一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告：提供

19. 	结肠分析高级后处理软件包

19.1. 	自动结肠分割：提供

19.2. 	自动中心线提取：提供

19.3. 	支持电子清肠：具备自动清除残留造影剂的功能

19.4. 	一键小肠隐藏，仅显示结肠结构：提供

19.5. 	自动息肉检测和分割：提供

19.6. 	可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割 ：提供

19.7. 	提供息肉参数信息：体积、长短径，CT值，距离肛门距离

19.8. 	腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织：提供

19.9. 	多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织：提供

20. 	肺结节分析高级后处理软件包

20.1. 	肺结节自动检测和分割：提供

20.2. 	支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节

20.3. 	结节轮廓线可编辑：提供

20.4. 	自动测量结节直径、体积、CT值等参数：提供

20.5. 	自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示：提供

20.6. 	支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片

20.7. 	支持结节传递：随访数据的结节半自动分割

20.8. 	支持评估结节的变化曲线

21. 	肺实质分析高级后处理软件包

21.1. 	肺自动分割：提供

21.2. 	肺轮廓编辑：提供

21.3. 	肺叶自动分割：提供

21.4. 	肺裂线调整、肺叶结果编辑：提供

21.5. 	支持根据密度高低阈值调节的肺密度分析

21.6. 	肺气肿量化测量和颜色标记：提供

21.7. 	支持左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示

21.8. 	支持气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直CPR显示

21.9. 	中心线手动提取、中心线校正、气管内外径轮廓编辑：提供

21.10. 	支持气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数

22. 	肝脏评估高级后处理软件包

22.1. 	平扫期、动脉期、门脉期、延时期多期相数据同时加载、同步浏览：提供

22.2. 	自动肝脏分割提取：提供

22.3. 	自动血管分割提取（肝动脉、门静脉、肝静脉）：提供

22.4. 	病灶支持半自动分割：提供

22.5. 	提供VOI、区域生长等手动工具进行自定义组织提取

22.6. 	肝段分割模板≥6种

22.7. 	最多支持肝段分割数量≥8段

22.8. 	提供肝脏虚拟规划功能

22.9. 	提供血管流域切除功能

22.10. 	提供射频消融规划功能

23. 	骨结构评估高级后处理软件包

23.1. 	自动肋骨提取：提供

23.2. 	自动肋骨标记：提供

23.3. 	自动肋骨3D显示：提供

23.4. 	自动单肋骨CPR显示：提供

23.5. 	自动多肋骨CPR显示：提供

23.6. 	支持手动肋骨骨折标记并记录至列表

23.7. 	支持自动椎间盘标记，包含颈椎、腰椎、胸椎

23.8. 	支持多组椎间盘批处理重建同时进行

23.9.    支持机架最大倾斜角度±30°椎间盘检查

24. 	齿科分析高级后处理软件包

24.1. 	齿科全景图：提供

24.2. 	齿科剖面图：提供

25. 	肿瘤评估高级后处理软件包

25.1. 	可同时加载的随访检查时间点数≥8个

25.2. 	自定义任意时间点之间对比显示：提供

25.3. 	不同时间点图像之间的自动配准：提供

25.4. 	半自动肺结节分割：提供

25.5. 	半自动肝脏肿瘤分割：提供

25.6. 	半自动淋巴结分割：提供

25.7. 	通过编辑轮廓线修正肿瘤大小：提供

25.8. 	在单个时间点上标记的病灶可一键匹配、传播到其他时间点：提供

25.9. 	提供全面的肿瘤统计参数：体积、长径、短径、倍增时间、CT值和变化率等

25.10. 	通过曲线、表格查看肿瘤的体积和大小的变化趋势：提供

25.11. 	RECIST标准评估肿瘤情况：提供

25.12. 	RECIST 1.1标准评估肿瘤情况：提供

26. 	图像融合高级后处理软件包

26.1. 	支持融合显示同一患者的不同检查类型的图像，如CT、MR、PET

26.2. 	多模态图像自动配准：提供

26.3. 	多模态图像手动配准并可保存配准矩阵：提供

26.4. 	支持融合比例调整

26.5. 	支持上下层切换显示

26.6. 	支持MPR显示融合图像

26.7. 	支持设置上、下层图像的显示阈值

27. 	冠状动脉CT血流储备分数评估软件

27.1. 	运行方式：支持院内部署，支持院内运行并完成冠脉CT血流储备分数分析

27.2. 	与冠脉CTA联动：支持本软件与冠脉CTA人工智能辅助诊断软件在同一系统内运行，用户可一键切换查看冠脉CTA分析结果与冠脉血流储备分数评估结果

27.3. 	冠脉自动分割：可自动分割冠脉，提取冠脉树

27.4. 	冠脉中心线提取：从冠脉起源位置到冠脉的各级分支，自动计算血管中心线

27.5. 	冠脉自动命名：根据SCCT标准，可对冠脉进行自动命名

27.6. 	斑块检测：智能检测斑块，并进行斑块分割与去除

27.7. 	狭窄分析：智能检测狭窄，并分析狭窄程度

27.8. 	CT-FFR计算：根据冠脉分割、斑块分割结果及生理体征计算冠状动脉树上任意位置的CT-FFR值

27.9. 	冠脉树CT-FFR三维渲染：根据冠脉CT-FFR自动分析结果进行冠脉树的三维渲染，不同的CT-FFR值对应不同颜色，直观呈现各血管分支的供血功能

27.10. 	CPR、MPR重建及显示：提供冠脉血管内腔曲面重建（CPR），并支持CPR图像360°旋转，支持任意角度显示，提供MPR横断位视图的显示

27.11. 	冠脉血管CT-FFR曲线：提供各血管分支的CT-FFR曲线，并在曲线上标记狭窄处，支持查血管上任意位置的CT-FFR数值

27.12. 	血管分支评估：支持CT-FFR测量值与平均值切换，提供各血管分支的狭窄评估，并对存在狭窄的血管分支提供CT-FFR值测量，测量点的选取遵循指南建议；提供各血管分支的狭窄评估与CT-FFR平均值

28. 提供原厂独立医学影像后处理工作站2套（含软硬件）。

29. 提供仿生重建融合平台：在常规的临床工作流程中获得逼真的3D/4D渲染图像、无需额外的时间和操作、辅助手术计划、3D打印技术；

（三）其他要求

1  CT整机（含所有配件）原厂保修≥8年。

2 中标人需完成本项目机房、设备间（如有）、控制室的设计、改造、建设施工、设备安装、放射防护并完成整体装修，装修风格及装修材料需与机房所在建筑一致，本项目水、电、气要与院方提供的预留点接驳；本项目设备及其机房需达到卫生及环保行政部门的验收标准；本项目为交钥匙工程，以上费用应全部包含在投标总价中。

3 配置清单：配置CT高压注射器两套；配置精密空调一套、除湿机一套；配置服务器（专用） UPS电源一台，后备时间≥45分钟；配置分子影像科研平台（含软硬件）一套：满足纳米影像探针、影像基因组学等相关领域的科研工作需要，具备利用吸光度进行物质定性或定量分析功能，具备纳米粒度及Zeta电位分析功能，具备生物分子信号全光谱光学成像分析功能（含近红外二区活体成像），具备化学发光成像功能，具备IVC系统，具备微滴生物芯片分析功能（可完成制备、微孔板热封、单及多槽扩增、分析等流程），具备低温、超低温样本存储系统，具备类器官组织支架三维制造功能，具备定性/定量快速检测单个或多个细胞和粒子的多种特性并统计处理的功能，具备共聚焦扫描成像功能，具备核酸电泳分析功能（实现全自动核酸片段大小测定、核酸质控、浓度测定、微卫星分析等），具备全基因组、全外显子、转录组(大体标本转录、单细胞转录及空间转录)、甲基化、宏基因组测序流程中生物样本空间扫描、活细胞计数、文库制备、测序定量及后期自动化数据分析等功能，具备简易病理组织处理功能等；配置智能影像分析诊断系统（含软硬件）两套；配置大型医疗设备管理平台（含软硬件）一套。

（四）供货范围及报价

1 供货范围：投标人须就以上清单内各序号全部投标，不得有缺漏项，提供的第三方配置包括但不限于上述设备（须满足使用方需求）。投标商必须提供保证上述主要参数及配置的全新产品，否则视为非实质性响应投标。招标人选择中标人及后续合同的签订及执行，以最大限度有利于采购人的利益为原则。

2报价

2.1 优惠折扣声明：可根据本公司设备的特点，提供本配置可能未列举的其它设备和部件；最终中标商应一次性列出所有优惠条件，并作为合同组成部分之一。

2.2 分别对承诺的质保期后一年、三年、五年维保合同提供报价（平均单年报价不高于主机价格的5%）。

## 四		技术服务要求

- 设备到达指定科室后，厂家应派技术人员到现场安装、调试直至合格。

- 技术培训

  - 培训内容：主要包括设备的结构、工作原理、控制模式等理论培训及设备安全操作规程、现场操作、设备的维护保养工作、设备运行参数调整、设备故障排除、事故应急措施等内容。

  - 培训形式：现场授课及现场指导

  - 培训人数：操作人员不少于5名、管理人员不少于2名及维修人员不少于2名

  - 培训时间：不少于3 天

  - 培训费用：费用包含在投标价内

  - 培训效果：人员经过培训，能完全胜任所承担的工作，确保设备安全可靠的运行。主要能达到以下目标：

（1）   了解设备构造、设备运行原理等内容；

（2）   掌握设备操作规程、设备维护保养方法、设备运行参数调整等；

（3）   掌握设备一般性故障的诊断、定位和排除方法等。

- 供应商应提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并提供完整的技术资料一套，包括操作手册，维修手册等。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并加盖投标人公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

- 投标文件对于实质响应条款（条款）或采购需求文件有要求的条款投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料（加盖投标人公章）。未按要求提供的，或与证明文件或指定的证明材料不符的视同负偏离。

- 供应商应提供保修和维修服务承诺，质保期内提供CT主机的软硬件升级至最新平台的服务一次，费用包含在投标报价内。

- 供应商承诺负责所成交设备系统接入医院的信息系统，费用包含在投标报价内。

- 售后服务承诺：

（1）质量保证期内，供应商应提供及时，高效的售后服务。

（2）维修机构：所投设备有相应维修机构，有专业维修人员，提供详细地址与电话；

（3）响应时间：要求供应商在接到维修要求后 30分钟内响应，12小时内派工程师到达现场，如一时无法修复的设备，供应商则应提供备品供采购人临床使用。

（4）备件和零配件：所投设备在中国境内设置有相应的备件库或零配件库，并承诺的设备使用寿命期内（≥10年），供应商应保证采购人对设备的零配件、易损件的供应。维修需更换零配件时，零配件保证于15个工作日内到位。

（5）如有专用工具，中标人应向招标人提供设备安装、维修等专用工具。

（6）提供软件和硬件升级服务（费用包含在投标价中）。

（7）质量保证期结束后，供应商有责任对采购人的设备提供良好的维修服务及广泛而优惠的技术支持。

- 供应商需提供投标产品一年内在其他医院的销售合同复印件或者中标价格（加盖投标单位公章）。

- 提供常用零配件、耗材清单及报价（该报价不计入投标报价）

零配件报价要求：

（1）投标人需提供投标产品的维修零配件清单，清单包括零配件名称及优惠供应价，凡未列入清单的零配件视为免费提供。

（2）投标人实际提供给采购人的零配件价格总和不得超过投标产品投标价格的110%。

- 所投设备纳入医疗器械管理的，必须具有相应的医疗器械注册证或备案凭证，提供复印件加盖投标单位公章。

12.备件：为确保设备能长期正常运行，厂家必须保证10年以上的备件供应期。

13.专用工具：如有专用工具，中标人应向招标人提供设备安装、维修等专用工具。

## 五	交货及付款要求

1.投标人承诺所提供设备为全新设备，且生产日期距中标书发放日期不超过12月。

2.交货地点：买方合同指定的地点。

3.交货时间：合同签订后30天内交货

3.付款方式：设备安装验收合格后支付合同总金额95%，余额5%作为维修保障金，质保期满后一次性支付或按合同约定方式付款。

以上条款由需方全权解释。