低剂量256排CT技术参数

（一）总体要求

1、设备名称及预算：低剂量256排CT。

2、所投产品为：单源CT≥256排或者双源CT≥2×96排或者立体双层探测器CT，每层≥128排。

3、为保证机器的先进性。GE提供Apex平台，西门子提供Force达尔文平台，联影提供Atlas 平台，飞利浦提供Spectral 平台，其他厂家提供相应最新平台。

（二）详细技术参数要求

1、机架

1.1、机架孔径（外壳正常关闭最窄处）：≥78cm

1.2、机架驱动方式：电磁直接驱动

1.3、机架冷却方式：风冷或者水冷，如水冷需具备两套水冷机组

1.4、滑环类型：无接触静音滑环或者低压滑环

1.5、滑环数据传输方式：射频信号传递

1.6、机架倾斜：支持

2、探测器

2.1、探测器数据采样率：≥2400views/圈；

2.2、探测器Z轴排列模式：等距排列；

2.3、单组探测器Z轴覆盖宽度（等中心处）：≥4cm；

2.4、探测器Z轴像素尺寸：≤0.625mm；

2.5、探测器每排物理单元数：≥670个

2.6、探测器类型：各家需提供最高端的探测器（联影提供时空探测器、西门子提供光子探测器、GE提供宝石探测器、飞利浦提供双层探测器）

2.7、探测器层数：≥512层或具备两套采集系统：≥192层×2

3、球管

3.1、单套球管热容量：≥30 MHU；

3.2、球管冷却方式：风冷或油冷或水冷，如水冷需具备两套水冷机组；

3.3、单套球管最大散热率（非等效）: ≥1600kHU/min

3.4、球管焦点数量：≥2个

3.5、球管最小焦点面积：≤0.7mm*1.0mm

3.6、球管最大焦点面积：≤1.8mm*1.5mm

3.7、单套球管最高输出管电流：≥800mA

3.8、单套球管最低输出管电流：≤10mA

3.9、最长连续曝光时间：≥60s

4、高压发生器

4.1、以下①②满足其一即可：

①单源等距探测器排数256排≤排数＜320排，高压发生器最大实际功率（非等效）≥105kW

②单源等距探测器排数≥320排或双源、双层设计，高压发生器最大实际功率（非等效）≥100kW

4.2、输出管电压档位： ≥4档；

4.3、最大输出管电压：≥140kV；

4.4、最小输出管电压：≤80kV；

5、扫描床

5.1、扫描床最大可扫描范围：≥2000mm；

5.2、扫描床最大水平移动速度，以下①②满足其一即可：

①单源等距探测器排数≥256排，扫描床最大水平移动速度：≥300mm/s

②双源、双层设计，扫描床最大水平移动速度：≥400mm/s

5.3、扫描床定位精度：≤±0.25mm；

5.4、扫描床面升降至地面最低距离：≤50CM；

5.5、扫描床面升降至地面最高距离：≥90CM；

5.6、扫描床最大载重量：≥200KG；

5.7、具备扫描床控制脚踏开关；

5.8、具备扫描床点滴架；

5.9、具备扫描床托盘架。

6、扫描和重建参数

6.1、最快扫描速度（360度、非等效）：≤0.27s/圈；

6.2、常规扫描最大FOV：≥50cm；

6.3、扫描定位像时的最大长度： ≥2000mm；

6.4、双能量扫描最大FOV：≥50cm；

6.5、最薄轴扫扫描层厚：≤0.625mm；

6.6、最薄螺旋扫描层厚：≤0.625mm

6.8、具备轴扫和螺旋扫描功能

6.9、具备门控扫描和非门控扫描融合扫描功能；

6.10、图像重建矩阵：≥512×512

7、图像质量

7.1、X/Y轴方向空间分辨率：≥16 lp/cm

7.2 Z轴方向空间分辨率：≥16 lp/cm

7.2、低密度分辨率≤3mm，@0.3%

8、主控制台

8.1、扫描工作站计算机内存：≥32GB

8.2、扫描数据存储容量：≥3TB

8.3、具备实时传送至工作站和PACS功能

8.4、具备系统通用的DICOM3.0标准协议

8.5、具备操作机房内双向语音交流功能

9、妇幼系统低剂量平台

9.1.扫描剂量预估

9.2.结构化剂量报告

9.3.剂量监控和预警

9.4.实时定位像

9.5.3D智能管电流调制

9.6.80kV低剂量扫描模式

9.7.肺部超低剂量扫描技术

9.8.自动管电压推荐

9.9.出厂儿童协议

9.10. 低剂量专用迭代成像技术，西门子提供ADMIRE、GE提供True Fidelity、飞利浦提供iMR、佳能提供AiCE、联影提供AIIR 、其他公司提供最新技术

10、心脏扫描技术

10.1、具备心电监系统

10.2、ECG实时监测功能

10.3、可根据ECG自动调节毫安功能

10.4、可使用前门控轴扫技术

10.5、心脏单扇区最快时间分辨率：≤140ms

11、单器官4D扫描及灌注扫描功能

11.1、支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像

11.2、灌注成像范围：≥16cm

12、能谱成像（多参数成像）

12.1、能谱成像技术：双源双能模式或单源切换模式或双层探测器模式。西门子提供能谱纯化2套、GE提供0.25ms快速电压瞬切、飞利浦提供100kv光谱成像技术，其余厂家提供最新技术。

12.2、具备单能量图像，且单能量图像能量级：≥101级

12.3、具备基物质图像

12.4、具备去金属伪影图像

13、原厂后处理工作站

13.1、计算机内存：≥64GB

13.2、硬盘数据存储容量：≥2TB

13.3、计算机显示器尺寸：≥24英寸

13.4、具备放射科信息管理系统（医院HIS系统）自动连接功能

13.5、具备图像三维分析系统

13.6、具备能量分析软件

14、临床应用软件

14.1、具备多平面重建（MPR）

14.2、具备最大密度投影（MIP）

14.3、具备最小密度投影（MinP）

14.4、具备曲面重建（CPR）

14.5、具备表面重建（SSD）

14.6、具备图像剪影功能

14.7、具备电影模式图像浏览功能

14.8、具备模拟手术刀功能

14.9、具备去金属伪影技术软件

14.10、具备肺实质自动分析软件

14.11、具备肝脏成像功能,肝分段功能

14.12、具备自动三维重建功能

14.13、具备CT 灌注：脑灌注、体部灌注、心肌灌注

14.13.1、灌注非等间隔采样功能

14.13.2、支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑动态灌注成像

14.14、具备肺结节分析软件

14.15、具备心脏分析软件包：冠脉束自动提取软件、斑块狭窄分析等

14.15.1、冠脉分析支持多期相数据加载

14.15.2、心脏自动分割

14.15.3、腔室自动分割

14.15.4、冠脉自动分割

14.15.5、中心线自动提取

14.15.6、中心线自动命名

14.15.7、中心线编辑

14.15.8、区域增长

14.15.9、单点冠脉半自动提取

14.15.10、多点冠脉半自动提取

14.15.11、手动编辑：裁剪、橡皮擦

14.15.12、狭窄近端远端距离测量

14.15.13、管径轮廓编辑

14.15.14、狭窄参数计算

14.16、具备仿真结肠镜软件：结肠造影功能，CTE，三维透明显示，结肠平铺，自动去小肠技术

14.17、具备脑出血测量

14.18、具备脑容积测量

14.19、具备血管智能识别标定

14.20、具备齿科成像功能

14.21、具备肿瘤分析软件，支持随访，可随访的数量≥8个

14.22、具备动态扫描 CT 时间密度曲线

14.23、具备骨折分析软件

14.24、具备TAVI 自动分析功能

14.25、具备心功能分析平台软件

14.26、具备高级图像融合软件

14.27、具备高级脊柱智能化分析标记软件

14.28、具备一站式脑卒中快速分析软件

14.29、具备超真实物理渲染技术

15、整机质保（含第三方产品）5年，投标人需提供原厂维保5年承诺函。

16、负责旧机拆除，提供机房、控制室放射防护，办证及装修改造等事宜

17、设备网络端口全开放，由中标方承担相关费用。

18、投标人提供中文操作手册及产品维修手册、保养资料、设备秘钥（若有必须提供）

CT配套产品技术参数

| 序号一 | CT造影注射装置技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 注射通道数：3通道，造影剂×2（手动或自动切换），生理盐水×1 |
| 2 | - 气泡监测：气泡通过气泡传感器时，则注射装置应立即停止注射并给出有气泡提示，可屏幕显示气泡所在位置 |
| 3 | - 注射速度：0.1- 8 mL/s，步长0.1mL/s |
| 4 | - 注射量：1-400ml，步进0.1mL |
| 5 | - 压力范围：50 - 280 psi，步长1psi |
| 6 | - 方案储存量：≥100套记录。按扫描部位分类存储 |
| 7 | 气泡监测：气泡通过气泡传感器时，则注射装置应立即停止注射并给出有气泡提示，可屏幕显示气泡所在位置 |
| 8 | 压力曲线：实时显示注射压力。压力曲线动态图型、实时数值显示，两种形式实时显示压力动态变化，为安全注射保驾护航。注射日志可还原全部注射过程，包括实时压力曲线 |
| 9 | 控制台显示屏可不同颜色显示造影剂、生理盐水和气泡的状态和位置 |
| 10 | - 在试注射后，可自动填充内管和病人端外管造影剂。缩短正式注射时造影剂到达患者的时间（缩短造影剂到达扫描部位的时间，方便医师计算扫描延时时间） |
| 11 | - 药瓶座可旋转可拆卸，并且不需要拆卸工具。操作方便，便于清洁。药瓶座耐磨耐腐蚀，牢固可靠 |
| 12 | - 连接管内管为市场上的通用耗材，非专机专用耗材 穿刺器组件与十字连接器之间的输入软管（造影剂通道）长度12±2CM 穿刺器组件与十字连接器之间的输入软管（盐水通道）长度29±3CM 十字连接器和连接系统之间的管路长度31±2CM 过滤器与输出鲁尔接口之间的导管长度≥20CM |
| 序号二 | CT机房消毒设备技术参数 |
| 1 | 新风除湿一体机技术参数 |
| 1.1 | 吊顶式新风系统 |
| 1.2 | 送风量≥350m³/h；排风量≥350m³/h；除湿量≥45L/d |
| 1.3 | 直流电机；除湿额定输出功率700W；噪音34-45db |
| 1.4 | 控制方式：触控按键/APP控制 |
| 1.5 | 全热交换康舒芯：防霉0级，抗菌率99.99% |
| 1.6 | 高、低压保护，压缩机过热保护，3分钟延时启动保护 |
| 1.7 | 1mm厚钣金外壳，抗氧化涂层，强防锈、抗腐蚀性 |
| 2 | 铅衣消毒柜技术参数 |
| 2.1 | 可用腔内容积：可用腔内容积≥1200L |
| 2.2 | 显示功能：≥23.6寸彩色触摸屏，温度、湿度、臭氧浓度、雾化水位、消毒时间、臭氧滤网时间、控制按键同屏显示 |
| 2.3 | 灭菌时间：具有60分钟、80分钟、100分钟、120分钟、150分钟和自定义六种消毒时间选择 |
| 2.4 | 断电防臭氧泄露电池模组：具备停电防臭氧泄露模组，停电后臭氧过滤模块自动切换到锂电池供电模式，并启动过滤臭氧功能，防止臭氧泄露对医患人员造成伤害 |
| 2.5 | 相对湿度：工作湿度≥70% |
| 2.6 | 臭氧气体浓度：臭氧气体浓度≥60mg/㎥ |
| 2.7 | 臭氧泄漏量：消毒设备正常工作时臭氧泄漏量不大于0.16mg/㎥ |
| 2.8 | 臭氧残留量：一个工作周期结束后，消毒设备腔体内和/或周围环境的臭氧残留量应不大于0.16mg/㎥，提供供具有CMA认证标志的检测报告 |
| 2.9 | 消毒效果：提供具有CMA认证标志的消毒效果检测报告，金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等杀灭对数值各点应≥3.00 |
| 2.10 | 臭氧过滤网：采用多孔活性炭催化剂滤网 |
| 2.11 | 打印功能：具备打印功能，可打印消毒报告 |
| 序号四 | 人工智能辅助影像诊断系统技术参数 |
| 1 | DR脊柱侧弯智能分析系统 |
| 1.1 | 智能计算脊柱正位全长图像的长度和角度数据：支持脊柱正位全长图像，提供≥12项长度和角度数据（提供软件截图证明） |
| 1.2 | 智能计算脊柱侧位全长图像的长度和角度数据：支持脊柱侧位全长图像，提供≥8项长度和角度数据（提供软件截图证明） |
| 1.3 | 全长布局：显示脊柱正位全长图像、脊柱侧位的全长图像和全量数据（提供软件截图证明） |
| 2 | DR下肢力线智能分析系统 |
| 2.1 | 医疗器械注册证：具备中华人民共和国医疗器械注册证，需提供证书复印件 |
| 2.2 | 计算机软件著作权证书：提供计算机软件著作权证书复印件 |
| 2.3 | 智能计算双侧下肢力线角度数据：支持术前及术后假体影像，提供≥8项角度数据（提供软件截图证明） |
| 2.4 | 智能计算双侧下肢力线长度数据：支持术前及术后假体影像，提供≥4项长度数据（提供软件截图证明） |
| 2.5 | 智能显示股骨头中心点：智能显示股骨头拟合圆轮廓及股骨头中心点（提供软件截图证明） |
| 3 | CT肺结节智能分析系统 |
| 3.1 | 医疗器械注册证：具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需提供证书复印件 |
| 3.2 | C-Lung-RADS模型风险预测灵敏度：肺结节C-Lung-RADS模型风险预测灵敏度不低于85%，AUC曲线下面积不低于90%，需提供第三方机构测试或文献证明。 |
| 3.3 | 肺转移结节预测：系统对检出的结节预测转移概率，支持一键对肺转移结节快速查看（提供软件截图证明） |
| 3.4 | 配准性能：肺叶配准后平均Dice值高于95%，提供第三方检测报告或文献证明 |
| 3.5 | 病灶配准距离：随访关联病灶配准后距离小于等于3mm，提供第三方检测报告或文献证明 |
| 4 | 儿童骨龄智能分析系统 |
| 4.1 | 医疗器械注册证：具备中华人民共和国医疗器械注册证，产品名称必须包含“儿童手部X射线”字样，需提供证书复印件并加盖公章 |
| 4.2 | 身高预测：支持遗传法（CMH）、遗传法（FPH）、BP法、RUS-CHN法、TW3法、TW3C法和BP法6种身高预测标准，结果支持修改（提供软件截图证明） |
| 4.3 | 自动生成生长发育报告：自动生成生长发育报告，可提供诊断报告/简化版图文报告/完整版图文报告/精简版图文报告共4种报告类型 （提供软件截图证明） |
| 4.4 | 报告配置：支持计分法是否显示总分、是否显示骨龄名称、是否报告初潮预测和身高预测等报告内容配置（提供软件截图证明） |
| 5 | 人工智能深度学习训练平台 |
| 5.1 | 多模态数据支持：支持多模态影像数据，包括CT、MRI、DR、CR、MG、PET |
| 5.2 | 多模态配准：支持PET/CT，PET/MR等多模态刚性配准、配准调整及矩阵保存 |
| 5.3 | 多模态融合显示：PET/CT，PET/MR等多模态融合显示功能 |
| 5.4 | 全自动分割算法：提供基于人工智能的自动分割模型，自动分割模型＞150种，包括CT、MRI、DR图像 |
| 5.5 | 特征值提取：提取特征值≥2264种 |
| 5.6 | 特征选择方法：提供组学特征选择方法≥10种 |
| 5.7 | 特征降维：提供组学特征降维方法 ≥17种 |
| 5.8 | 机器学习算法：提供≥14种机器学习模型 |
| 5.9 | 二分类模型最大约登指数对应阈值：支持自动计算二分类模型最大约登指数对应阈值 |
| 5.10 | 生存分析模型指标：支持生存分析模型指标输出，包括：训练集与测试集C_index、C_index 95%置信区间、ICI、E50、AIC、P值 |
| 5.11 | 模型结果可视化：支持模型结果可视化，包括：ROC曲线、混淆矩阵、校正曲线、决策曲线、列线图、相关热图、小提琴图、预测曲线、散点图、KM曲线等多种图表 |
| 5.12 | 自动生成Demographic Table：可视化操作，无需编写代码，自动生成Demographic Table（提供软件截图证明） |
| 5.13 | 自动划分数据类型：支持自动划分数据类型，包括分类变量、正态连续变量、偏态连续变量（提供软件截图证明） |
| 5.14 | 数据类型编辑：用户可手动修改变量类型，并重新计算 Demographic Table（提供软件截图证明） |
| 5.15 | 定性数据分析：支持对定性数据进行多种检验，包括 Pearson 卡方检验、连续性校正卡方检验、Fisher 精确检验和 Fredman 秩和检验（提供软件截图证明） |
| 5.16 | 定量数据分析：支持对定量数据进行多种检验，包括独立样本 t 检验、Mann-Whitney U 检验、单因素方差分析和 Kruskal-Wallis H 检验（提供软件截图证明） |
| 5.17 | 一站式可视化分割模型训练：用户可直接调用深度学习分割训练引擎，无需编写程序代码 |
| 5.18 | MVI概率及分类：支持依据T2_T1pre_T1A序列、T2_T1pre_T1A_T1V序列、T2序列分别预测MVI概率及分类 |